OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO SPRZĘTU

Zestaw do wykonywania badań polisomnograficznych.

Pełna nazwa aparatu: ………………………………………………………………………….

Model: …………………………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………………………..

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………..

Rok produkcji: …………………………………………………………………………………

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Spełnia – podać „tak” Nie spełnia – podać „nie” | Opis /Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Wymagania ogólne |
| 1 | Sprzęt do wykonywania badan polisomnograficznych (polisomnografii) musi spełniać rekomendacje American Academy of Sleep Medicine zawarte w Berry RB, Brooks R, Gamaldo CE, Harding SM, Lloyd RM, Marcus CL and Vaughn BV for the American Academy of Sleep Medicine. The AASM Manual for the Scoring of Sleep and Associated Events: Rules, Terminology and Technical Specifications, Version 2.4. www.aasmnet.org. Darien, Illinois: American Academy of Sleep Medicine, 2015. |  |  |
| 2 | Możliwość wykonania badania diagnostycznego |  |  |
| 3 | Możliwość wykonania badania z miareczkowaniem ciśnień w terapii nPAP lub NWM |  |  |
| 4 | Możliwość wykonania badaia w protokole MSLT |  |  |
| 5 | Polisomnograf może być osobnym urządzeniem stacjonarnym lub przenośnym montowanym na ciele pacjenta. W przypadku systemu stacjonarnego musi być zapewniona możliwość łatwego odłączania głowicy pomiarowej/części głowicy/głowic pośredniczących w celu umożliwienia pacjentowi opuszczenia stanowiska pomiarowego z zachowanym mocowaniem elektrod i czujników. |  |  |
| B | Wymagania techniczne |
| 1 |  | Rejestracja parametrów umożliwiających ocenę snu |
|  | a | zapis EEG w zakresie odprowadzeń F4-M1, C4-M1, O2-M1 oraz równolegle odprowadzeni zapasowych F3-M2, C3-M2, O1-M2 |  |  |
|  | b | Rejestracja EOG w zakresie odprowadzeń E1-M2 i E2-M2 |  |  |
|  | c | Rejestracja EMG w układzie 3 elektrod (centralna elektroda podbródkowa oraz dwie elektrody boczne) |  |  |
| 2 | Rejestracja czynności pracy serca w jednoodprowadzeniowym układzie elektrod (zmodyfikowany układ Lead II) umieszczanych na korpusie pacjenta |  |  |
| 3 | Rejestracja ruchów kończyn za pomocą pomiaru czynności elektrycznej mięśni EMG - dwie pary elektrod umieszczane na kończynach dolnych |  |  |
| 4 |  | Rejestracja czynności oddechowych |
|  | a | w badaniu diagnostycznym rejestracja sygnałów umożliwiających estymowanie przepływu powietrza za pomocą jednoczesnej rejestracji dwóch kanałów obejmujących: sygnał z czujnika temperaturowego, sygnał z czujnika mierzącego zmiany ciśnienia u wylotu górnych dróg oddechowych (nozdrza) |  |  |
|  | b | w badaniu z miareczkowaniem ciśnień rejestracja sygnału estymującego przepływ dostępny z aparatu typu PAP |  |  |
|  | c | rejestracja równoległa ruchów klatki piersiowej i brzucha mierzona za pomocą czujników indukcyjnych umożliwiająca oszacowanie wysiłku oddechowego |  |  |
|  | d | Rejestracja wysycenia krwi tlenem za pomocą za pomocą czujnika pulsoksymetrycznego o maksymalnym czasie uśredniania 3 sekund (przy częstotliwości pracy serca 80 ud./min) |  |  |
|  | e | Rejestracja/wykrywanie chrapania za pomocą mikrofonu, piezoelektrycznego czujnika wibracji lub analizy zmian ciśnienia rejestrowanych u wylotu górnych dróg oddechowych |  |  |
| 5 | Rejestracja pozycji ciała |  |  |
| 6 | Całonocny zapis wideo zsynchronizowany z zapisem polisomnograficznym z dokładnością nie mniejszą niż 1 klatka na sekundę |  |  |
| 7 | Urządzenie powinno być wyposażone w zestaw co najmniej 6 wejść analogowych umożliwiających podłączenie innych źródeł sygnałów pomiarowych |  |  |
| 8 | Urządzenie powinno umożliwiać podłączenie w sposób cyfrowy zaleconego przez producenta polisomnografu urządzenia do terapii nPAP z możliwością rejestracji co najmniej: estymowanego przepływu, poziomu ustawionych ciśnień (CPAP, IPAP, EPAP w zależności od trybu), aktualnego ciśnienia, przecieku, estymowaną objętość oddechową |  |  |
| C | Wymagania metrologiczne |
| 1 | Minimalna rozdzielczość: 12 bitów na próbkę |  |  |
| 2 |  | Minimalna częstotliwość próbkowania |
|  | a | EEG, EOG, EMG, EKG – 500 Hz |  |  |
|  | b | Przepływ powietrza -czujnik termiczny, zmiany ciśnienia, estymowany przepływ z urządzeń do terapii nPAP – 100Hz |  |  |
|  | c | Pulsoksymetria – 25Hz |  |  |
|  | d | Ruchy klatki piersiowej i brzucha – 100Hz |  |  |
|  | e | Dźwięki chrapania – 500Hz |  |  |
|  | f | Pozycja ciała – 1Hz |  |  |
| D | Oprogramowanie i stanowisko komputerowe |
| 1 | System powinien być wyposażony w stanowisko komputerowe wyposażone w oprogramowanie umożliwiające bieżący ciągły nadzór nad rejestracją i ocenę badania |  |  |
| 2 | Stanowisko powinno zostać zrealizowane w formie komputera stacjonarnego z oddzielną klawiaturą i monitorami |  |  |
| 3 |  | Stanowisko komputerowe powinno być wyposażone w: |
|  | a | przestrzeń dyskową o pojemności umożliwiająca zapis co najmniej 60 badań wraz z zapisem wideo. |  |  |
|  | b | kartę graficzną obsługującą jednocześnie 2 monitory podłączone za pomocą złącz cyfrowych (DVI, HDMI, DisplayPort) o rozdzielczości 2560x1440 obydwa, w trybie rozszerzenia pulpitu |  |  |
|  | c | co najmniej 16GB pamięci operacyjnej RAM |  |  |
|  | d | system operacyjny w wersji 64bitowej zalecany przez producenta polisomnografu z możliwością pracy w domenie ActiveDirectory |  |  |
|  | e | dwa monitory o przekątnej co najmniej 27 cali i rozdzielczości minimum 2560x1440 podłączanych za pomocą złącz cyfrowych (DVI, HDMI, DisplayPort) o rozdzielczości 2560x1440 |  |  |

| 4 | Oprogramowanie polisomnografu powinno być zgodne z wymaganiami AASM 2015 w zakresie analizy badania jak i możliwości raportowania |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 |  | Oprogramowanie powinno posiadać następujące możliwości importu/eksportu danych: |
|  | a | Możliwość eksportu zarejestrowanych danych pomiarowych w ogólnie używanych, standardowych formatach (EDF lub EDF+) |  |  |
|  | b | możliwość eksportu zdarzeń (zaznaczonych w trakcie badania lub analizy) do któregoś z ogólnie używanych formatów (tekstowy, csv, xls, xml itp.). Zakres eksportu powinien obejmować co najmniej rodzaj zdarzenia, czas jego wystąpienia, czas trwania |  |  |
|  | c | możliwość eksportu hipnogramu do któregoś z ogólnie używanych formatów (EDF lub EDF+, tekstowy, csv, xls itp.) – dopuszcza się realizację w formie eksportu poszczególnych epok jako zdarzeń w opisany w poprzednim punkcie sposób |  |  |
| 6 | Oprogramowanie powinno mieć możliwość instalacji i uruchomienia na dodatkowym stanowisku w szpitalu w zakresie możliwości analizy i oceny badania w sposób nie kolidujący z prowadzonym w tym samym czasie zapisem innego badania. |  |  |
| 7 | Oprogramowanie powinno być wyposażone w moduł uruchamiany na urządzeniu przenośnym umożliwiający nadzór nad przygotowaniem badania i kontrolę prowadzonego badania (śledzenie zapisu, kontrola impedancji, przeprowadzenie biokalibracji) przy łóżku pacjenta. Zestaw powinien być wyposażony w urządzenie przenośne zgodne z zaleceniami producenta systemu do polisomnografii. |  |  |
| 8 | Stanowisko powinno być wyposażone w ekonomiczną drukarkę laserową z możliwością druku dwustronnego i podłączenia do komputera poprzez przewodową sieć Ethernet. |  |  |
| 9 | Stanowisko powinno być wyposażone w zewnętrzną macierz dyskową (NAS) zrealizowaną w standardzie co najmniej RAID 1(lustro) i pojemności co najmniej 3TB (estymowana objętość dla 3 letniego okresu wykonywania badań przy założeniu objętości danych 1GB na 1 badanie) komunikująca się z resztą stanowiska za pomocą sieci Ethernet. |  |  |
| E | Urządzenia dodatkowe |
| 1 |  | Tor wideo |
|  | a | automatyczne dostosowanie się do warunków świetlnych otoczenia |  |  |
|  | b | automatyczna regulacja ostrości |  |  |
|  | c | zdalne sterowanie z poziomu stanowiska pomiarowego |  |  |
|  | d | podgląd w czasie badania |  |  |
| 2 | Urządzenie umożliwiające komunikację głosową pomiędzy pomieszczeniem w którym przeprowadzane jest badanie a stanowiskiem nadzoru (pomiarowym). Komunikacja może być zrealizowana zarówno jako oddzielne urządzenie jak i w ramach możliwości systemu polisomnograficznego. |  |  |
| F | Wyposażenie |
| 1 | Elektrody EEG EMG – 3 komplety umożliwiające wykonanie badania zgodnie z zaleceniami AASM |  |  |

| 2 | Kable połączeniowe EKG, EMG – 3 komplety umożliwiające wykonanie badania zgodnie z zaleceniami AASM |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Czujniki chrapania (piezoelektryczny/mikrofon) – 2 sztuki |  |  |
| 4 | Czujnik pozycji ciała – 2 sztuki |  |  |
| 5 |  | Termiczne czujniki przepływu |
|  | a | Rozmiar dla dorosłych – 2 sztuki |  |  |
|  | b | Rozmiar dla dzieci – 2 sztuki |  |  |
|  | c | Rozmiar dla niemowląt – 1 sztuka |  |  |
| 6 |  | Komplet pasów oddechowych – w przypadku gdy są wielorazowego użytku |
|  | a | Rozmiar dla dorosłych – 2 sztuki |  |  |
|  | b | Rozmiar dla dzieci – 2 sztuki |  |  |
|  | c | Rozmiar dla niemowląt – 1 sztuka |  |  |
| 7 |  | Czujnik SaO2 – w przypadku gdy są wielorazowego użytku |
|  | a | Rozmiar dla dorosłych – 2 sztuki |  |  |
|  | b | Rozmiar dla dzieci – 2 sztuki |  |  |
|  | c | Rozmiar dla niemowląt – 1 sztuka |  |  |
| 8 | Zestaw dostarczonych materiałów zużywalnych (elementy do mocowania czujników saturacji, kaniule do pomiaru ciśnienia u wylotu dróg oddechowych, naklejane elektrody do ekg, element ścierny do eeg, element mocujący do eeg, elementy do zabezpieczania elektrod eeg, pasy do pomiaru ruchów oddechowych) ma zapewnić wykonanie 60 badań dla struktury badanych: 30% dzieci do lat 2 i niemowlęta, 40% dzieci do wieku pokwitania, 30% młodzież i dorośli |  |  |
| G | Instalacja, uruchomienie i szkolenie |
| 1 |  | Instalacja urządzenia ma obejmować: |
|  | a | instalację mechaniczną urządzeń związanych z pomiarami (okablowanie, głowice, kamery itp.) |  |  |
|  | b | instalację i aranżację komputerowego stanowiska pomiarowego |  |  |
|  | c | konfigurację oprogramowania i sprzętu do typowych badań: badanie diagnostyczne u niemowląt badanie diagnostyczne u dzieci badanie diagnostyczne u młodzieży i dorosłych ustalenie terapii CPAP w trakcie polisomnografii u dzieci ustalenie terapii CPAP w trakcie polisomnografii u młodzieży i dorosłych MSLT |  |  |
|  | d | konfigurację raportów dla w/w podstawowych typów badań |  |  |
| 2 | Szkolenie pracowników ma objąć zakres: konfiguracja systemu do wykonywania różnych typów badań obsługa oprogramowania w trakcie wykonywania badań wykonanie automatycznej analizy danych pomiarowych ręczna analiza danych pomiarowych zarzadzanie bazą danych pacjentów i badań archiwizacja danych pomiarowych definiowanie raportów eksport danych |  |  |
| 3 | W ramach uruchomienia systemu wymagane jest wykonanie pod nadzorem dostawcy dwóch badań testowych (diagnostyczne i CPAP) |  |  |

| 4 | Dostawca musi zapewnić elementy infrastruktury sieciowej wymagane do pracy systemu (switche, punkty dostępu, okablowanie) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| H | Gwarancja |
| 1 | Wymagany okres gwarancji obejmujący wszystkie komponenty w systemie a także aktualizację oprogramowania: 24 miesiące |  |  |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji. Po dokonaniu uruchomienia dostarczymy algorytmy postępowania obejmujące wszystkie możliwe realnie do zaistnienia możliwości pracy sprzętu lub zamiennie przekażemy tę wiedzę w innej formie, jeżeli taką zaakceptuje Zamawiający. Przekazanie Zamawiającemu ww. informacji z zakresu prawidłowej obsługi, bezpieczeństwa i konserwacji sprzętu zostanie potwierdzone odpowiednim protokołem. Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.

……………………………………………………..

(podpis osoby/osób uprawnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy)